Акт проверки эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата

Приложение 6.5 к Инструкции по организации и проведению ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалами в административных округах, на транспорте, на метрополитене санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021

Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,

тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

___________________________________________________________________________

(наименование филиала, адрес, телефон, факс,

испытательный центр, Государственный реестр N)

Отдел гигиены источников ионизирующих излучений

АКТ N

проверки эксплуатационных параметров

рентгеновского аппарата

от "___" _________ 200_ г.

1. Объект испытаний: рентгеновский аппарат "______________________________"

(наименование)

зав. N ___________ год выпуска/монтажа ___________/ ______________________,

фирма "_____________________________" страна ______________________________

приемник изображения - ____________________________________________________

2. Заказчик испытаний: ____________________________________________________

3. Место проведения испытаний: ____________________________________________

4. Адрес: _________________________________________________________________

5. Цель: контроль параметров ______________________________________________

6. Средства испытаний:

средства измерения - ______________________________________________________

испытательное оборудование - ______________________________________________

7. Документация, на основании которой проводились испытания:

нормативная - _____________________________________________________________

эксплуатационная - ________________________________________________________

8. Дата проведения испытаний: _____________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  1

--------------------------------

1   Испытываемые  параметры  могут  варьировать  в зависимости от типа

аппаратуры.

1. Контроль общей фильтрации рентгеновского излучателя

-¬ -¬ -¬ -¬ -¬ -¬ -¬-¬-¬

2. L-.L-.L-.L-.L-.L-.L-L-L- Визуальное сличение

Нормируемая толщина общего фильтра эквивалентна, не менее __________ мм А1

(ГОСТ Р 50267.0.3-99)

---------------------------------------------------------------------------

¦Установленная толщина общего фильтра, ¦Соответствие нормируемому значению¦

¦мм А1                                 ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦                                      ¦                                  ¦

---------------------------------------+-----------------------------------

1.2. Измерение слоя половинного ослабления

Нормируемый   слой   половинного   ослабления,   ________________   мм   А1

(ГОСТ Р 50267.0.3-99)

---------------------------------------------------------------------------

¦Измеренный слой половинного           ¦Соответствие нормируемому значению¦

¦ослабления, мм А1                     ¦                                  ¦

+--------------------------------------+----------------------------------+

¦                                      ¦                                  ¦

---------------------------------------+-----------------------------------

2. Контроль анодного напряжения - ______

Нормируемое  отклонение от установленного   значения   анодного напряжения,

+/- 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

---------------------------------------------------------------------------

¦Длительность      ¦Измеренное      ¦Относительное      ¦Соответствие     ¦

¦экспозиции, с     ¦значение, кВ    ¦отклонение, %      ¦нормируемому     ¦

¦                  ¦                ¦                   ¦значению         ¦

+------------------+----------------+-------------------+-----------------+

¦                  ¦                ¦                   ¦                 ¦

-------------------+----------------+-------------------+------------------

3. Контроль установок длительности экспозиции

Нормируемое отклонение от установленного значения  длительности экспозиции,

+/- 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

---------------------------------------------------------------------------

¦Установленное     ¦Измеренное      ¦Относительное       ¦Соответствие    ¦

¦значение, с       ¦значение, мс    ¦отклонение, %       ¦нормируемому    ¦

¦                  ¦                ¦                    ¦значению        ¦

+------------------+----------------+--------------------+----------------+

¦                  ¦                ¦                    ¦                ¦

+------------------+----------------+--------------------+----------------+

¦                  ¦                ¦                    ¦                ¦

-------------------+----------------+--------------------+-----------------

4. Контроль формы кривой анодного напряжения

Форма кривой анодного напряжения соответствует параметрам

питающего устройства

(ГОСТ Р 50267.7-95, эксплуатационная документация)

5. Контроль повторяемости дозы излучения в режиме снимка

Нормируемая относительная погрешность +/- 10% (ГОСТ 26140-84)

---------------------------------------------------------------------------

¦Доза, мкГр         ¦Рассчитанное значение, %   ¦Соответствие             ¦

¦                   ¦                           ¦нормируемому значению    ¦

+-------------------+---------------------------+-------------------------+

¦Средняя -          ¦                           ¦                         ¦

+-------------------+---------------------------+-------------------------+

¦Минимальная -      ¦                           ¦                         ¦

+-------------------+---------------------------+-------------------------+

¦Максимальная -     ¦                           ¦                         ¦

--------------------+---------------------------+--------------------------

6. Контроль радиационной защиты рентгеновского излучателя

рабочая нагрузка ___________ мА-мин/нед.

Нормируемое значение мощности дозы DH, 100 мкГр/ч (ГОСТ 26140-84)

---------------------------------------------------------------------------

¦Максимальное       ¦Значение мощности дозы,   ¦Соответствие              ¦

¦измеренное         ¦приведенное к рабочей     ¦нормируемому значению     ¦

¦значение           ¦нагрузке Dпр, мкГр/ч      ¦                          ¦

¦мощности дозы      ¦                          ¦                          ¦

¦Dи, мкГр/ч         ¦                          ¦                          ¦

+-------------------+--------------------------+--------------------------+

¦                   ¦                          ¦                          ¦

--------------------+--------------------------+---------------------------

7. Радиационный выход (________ кВ, ________ с)

---------------------------------------------------------------------------

¦Измеренное значение дозы на     ¦Рассчитанное значение                   ¦

¦расстоянии _________ м мкГп     ¦радиационного выхода, мГр-кв. м/(мА-мин)¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦                                ¦                                        ¦

---------------------------------+-----------------------------------------

8. Контроль линейности дозы излучения

от установок длительности экспозиции

Нормируемое  значение  отклонения от  линейности  - 10% (ГОСТ Р 50267.7-95)

---------------------------------------------------------------------------

¦Установленное       ¦Измеренное значение     ¦Соответствие нормируемому  ¦

¦значение, с         ¦дозы, мкГр              ¦значению                   ¦

+--------------------+------------------------+---------------------------+

¦                    ¦                        ¦                           ¦

+--------------------+------------------------+---------------------------+

¦                    ¦                        ¦                           ¦

---------------------+------------------------+----------------------------

9. Контроль размеров поля излучения

в плоскости торца тубуса

Нормируемое значение поля излучения диаметром не более 60 мм

(ГОСТ 26140-84, эксплуатационная документация)

---------------------------------------------------------------------------

¦Измеренное значение размеров поля ¦Соответствие нормируемому значению    ¦

¦облучения, мм                     ¦                                      ¦

+----------------------------------+--------------------------------------+

¦                                  ¦                                      ¦

-----------------------------------+---------------------------------------

10. Контроль (визуальный) уравновешенности

подвижных систем РДА

Самопроизвольное перемещение подвижных

частей отсутствует

11. Контроль минимального расстояния фокус-кожа

Нормируемое значение минимального расстояния фокус-кожа

при анодном напряжении

от _____ кВ и выше - ______ см (СанПиН 2.6.1.1192-03)

---------------------------------------------------------------------------

¦Измеренное значение расстояния     ¦Соответствие нормируемому            ¦

¦фокус-кожа, мм                     ¦значению                             ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦                                   ¦соответствует                        ¦

------------------------------------+--------------------------------------

12. Контроль сигнализации включения анодного напряжения

Сигнализация имеется и функционирует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По  измеренным параметрам рентгеновский аппарат "___", зав. N _____________

соответствует   ГОСТ   26140-84,   ГОСТ Р 50267.0.3-99,  ГОСТ Р 50267.7-95,

СП 2.6.1.758-99, СанПиН 2.6.1.1192-03 и  инструкции  по эксплуатации.

Испытания проводил: _______________________________________________________

(должность)     (подпись)       (Ф.И.О.)

Источник - Приказ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" от 10.02.2006 № 37

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_proverki_ekspluatacionnyx_parametrov_rentgenovskogo_apparata.htm