Протокол калибровки дефектоскопа АВИКОН-01 (рекомендуемая форма)

Приложение Б к Требованию к организации и проведению работ по метрологическому обеспечению средств неразрушающего контроля в ОАО "РЖД" (рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ N

калибровки дефектоскопа АВИКОН-01 N ____,

принадлежащего _____________________________________

_________________________                               ___________________

место калибровки                                      дата калибровки

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦         Определяемые параметры         ¦  Нормативные   ¦Действи-   ¦

¦п/п¦                                        ¦    значения    ¦тельные    ¦

¦   ¦                                        ¦                ¦значения   ¦

+---+----------------------------------------+----------------+-----------+

¦1  ¦Угол ввода ручных ПЭП                   ¦0° (+/- 3°)     ¦           ¦

¦   ¦                                        +----------------+-----------+

¦   ¦                                        ¦       +1       ¦           ¦

¦   ¦                                        ¦45° (-3  )      ¦           ¦

¦   ¦                                        +----------------+-----------+

¦   ¦                                        ¦       +1       ¦           ¦

¦   ¦                                        ¦50° (-3  )      ¦           ¦

¦   ¦                                        +----------------+-----------+

¦   ¦                                        ¦58° (+/- 2°)    ¦           ¦

¦   ¦                                        +----------------+-----------+

¦   ¦                                        ¦       +1       ¦           ¦

¦   ¦                                        ¦65° (-3  )      ¦           ¦

+---+----------------------------------------+----------------+-----------+

¦2  ¦Мертвая зона ручных ПЭП,   ¦45°         ¦8               ¦           ¦

¦   ¦мм, не более               +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦50°         ¦6               ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦58°         ¦6               ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦65°         ¦3               ¦           ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----------+

¦3  ¦Условная чувствительность  ¦   Канал    ¦                ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦каналов сплошного контроля,¦            ¦                +-----+-----+

¦   ¦дБ, не менее               ¦            ¦                ¦1к¦2к¦1к¦2к¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦0 и 1       ¦22              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦2           ¦22              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦3           ¦22              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦4           ¦24              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦5           ¦24              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦6           ¦24              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦7           ¦24              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+--+--+--+--+

¦4  ¦Условная чувствительность  ¦   Канал    ¦                ¦           ¦

¦   ¦каналов ручных ПЭП, дБ,    +------------+----------------+-----------+

¦   ¦не менее                   ¦0 и 1       ¦22              ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦2           ¦24              ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦3           ¦24              ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦4           ¦22              ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦5           ¦22              ¦           ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----------+

¦5  ¦Диапазон измеряемых        ¦   Канал    ¦      H/L       ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦координат отражателей для  +------------+----------------+-----+-----+

¦   ¦каналов сплошного контроля,¦0 и 1       ¦200/-           ¦     ¦     ¦

¦   ¦мм, не менее               +------------+----------------+-----+-----+

¦   ¦                           ¦2 и 3       ¦100/160         ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----+-----+

¦   ¦                           ¦4 и 5       ¦100/160         ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----+-----+

¦   ¦                           ¦6 - 9       ¦200/200         ¦     ¦     ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----+-----+

¦6  ¦Диапазон измеряемых        ¦   Канал    ¦      H/L       ¦           ¦

¦   ¦координат отражателей для  +------------+----------------+-----------+

¦   ¦каналов ручного контроля,  ¦0 и 1       ¦200/-           ¦           ¦

¦   ¦мм, не менее               +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦2           ¦200/200         ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦3           ¦195/235         ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦4           ¦100/160         ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦5           ¦50/110          ¦           ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----------+

¦7  ¦Погрешность измерения      ¦   Канал    ¦       H        ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦координат отражателей,     +------------+----------------+-----+-----+

¦   ¦каналов сплошного контроля,¦0 и 1       ¦+/- 3,4         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦мм, не более               +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦2           ¦+/- 6,2         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦3           ¦+/- 6,2         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦4           ¦+/- 6,2         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦5           ¦+/- 6,2         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦6 - 8       ¦+/- 4,1         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦                           ¦            +----------------+--+--+--+--+

¦   ¦                           ¦7 - 9       ¦+/- 4,1         ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+--+--+--+--+

¦8  ¦Погрешность измерения      ¦   Канал    ¦      H/L       ¦           ¦

¦   ¦координат отражателей,     +------------+----------------+-----------+

¦   ¦каналов ручного контроля,  ¦0 и 1       ¦+/- 3,4/-       ¦           ¦

¦   ¦мм, не более               +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦2           ¦+/- 4,1/+/- 4,1 ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦3           ¦+/- 6,2/+/-     ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦4           ¦+/- 6,2/+/-     ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+----------------+-----------+

¦   ¦                           ¦5           ¦+/- 8,3/+/- 12,2¦           ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----------+

¦9  ¦Частота дефектоскопа, МГц               ¦2,5 +/- 0,25    ¦     ¦     ¦

+---+----------------------------------------+----------------+-----+-----+

¦10 ¦Размах зондирующего        ¦   Канал    ¦20              ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦импульса каналов сплошного +------------+                +-----+-----+

¦   ¦контроля, В, не менее      ¦0 и 1       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦2           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦3           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦4           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦5           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦6           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦7           ¦                ¦     ¦     ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----+-----+

¦11 ¦Размах зондирующего        ¦   Канал    ¦20              ¦           ¦

¦   ¦импульса каналов ручного   +------------+                +-----------+

¦   ¦контроля, В, не менее      ¦0 и 1       ¦                ¦           ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----------+

¦   ¦                           ¦2, 3, 4     ¦                ¦           ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----------+

¦12 ¦Длительность огибающей     ¦   Канал    ¦4               ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦зондирующих импульсов      +------------+                +-----+-----+

¦   ¦каналов сплошного контроля,¦0 и 1       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦мкс, не более              +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦2           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦3           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦4           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦5           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦6, 8        ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦7, 9        ¦                ¦     ¦     ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----+-----+

¦13 ¦Длительность огибающей     ¦   Канал    ¦4               ¦           ¦

¦   ¦зондирующих импульсов      +------------+                +-----------+

¦   ¦каналов ручного контроля,  ¦0 и 1       ¦                ¦           ¦

¦   ¦мкс, не более              +------------+                +-----------+

¦   ¦                           ¦2, 3, 4     ¦                ¦           ¦

+---+---------------------------+------------+----------------+-----------+

¦14 ¦Диапазон измерения отношений амплитуд,  ¦52              ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦дБ, не менее                            ¦                +-----+-----+

+---+----------------------------------------+----------------+-----+-----+

¦15 ¦Допускаемая абсолютная     ¦            ¦+/- 1           ¦лев. ¦прав.¦

¦   ¦погрешность измерения      +------------+                +-----+-----+

¦   ¦отношений амплитуд         ¦N           ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦сигналов, дБ, не более     ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 2   ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 4   ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 6   ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 8   ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 10  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 12  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 14  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 16  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 18  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 20  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 22  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 24  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 26  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 28  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 30  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 32  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 34  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 36  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 38  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 40  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 42  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 44  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 46  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 48  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 50  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           +------------+                +-----+-----+

¦   ¦                           ¦N     - 52  ¦                ¦     ¦     ¦

¦   ¦                           ¦ gmax       ¦                ¦     ¦     ¦

----+---------------------------+------------+----------------+-----+------

Заключение по результатам калибровки: _________________________________

Ф.И.О. калибровщика: ___________________________ Подпись ______________

Оттиск

калибровочного

клейма

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.07.2011 № 1478р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_kalibrovki_defektoskopa_avikon_01_rekomenduemaya_forma.htm