Протокол поверки термопреобразователя 1-го разряда

Приложение А 
Национальному стандарту 
Российской Федерации. 
Государственная система 
обеспечения единства измерений. 
Преобразователи термоэлектрические 
платинородий-платиновые и 
платинородий-платинородиевые 
эталонные 1, 2 и 3-го разрядов 
ГОСТ Р 8.611-2005

(справочное)

ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ПОВЕРКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

А.1. Форма протокола поверки термопреобразователя 1-го разряда

Протокол N поверки термопреобразователя 1-го разряда

------------------------------------------------------------------

¦Номер       ¦Кем     ¦  Год   ¦Длина термоэлек- ¦  Вид поверки  ¦

¦поверяемого ¦пред-   ¦выпуска ¦тродов, мм       ¦  (первичная,  ¦

¦термопреоб- ¦ставлен ¦        +-----------------+ периодическая)¦

¦разователя  ¦        ¦        ¦положи- ¦отрица- ¦               ¦

¦            ¦        ¦        ¦тельного¦тельного¦               ¦

+------------+--------+--------+--------+--------+---------------+

¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦               ¦

-------------+--------+--------+--------+--------+----------------

Средства поверки:

1. Термопреобразователь платинородий-платиновый эталонный 1-го разряда, тип ___________ N с W = 1,392...

2. Установка для реализации реперных точек:

- точка затвердевания цинка,

- точка затвердевания алюминия,

- точка затвердевания меди.

3. Образец термоэлектродной платины ОТП N __________, W = 1,392...

Результаты поверки

1. Замечания при внешнем осмотре _____________________________

__________________________________________________________________

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ МЕДИ ДО ОТЖИГА

------------------------------------------------------------------

¦   Номер   ¦ТЭДС поверяемого термопреобразователя до отжига, мВ ¦

¦ измерения +----------------------------------------------------+

¦           ¦      1-я площадка       ¦      2-я площадка        ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦1          ¦                         ¦                          ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦2          ¦                         ¦                          ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦3          ¦                         ¦                          ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦4          ¦                         ¦                          ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦5          ¦                         ¦                          ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦Среднее  1 ¦                         ¦                          ¦

+-----------+-------------------------+--------------------------+

¦                       _                                        ¦

¦                       Е         = ... .                        ¦

¦                        t до отж                                ¦

------------------------------------------------------------------

Е         <= (10575 +/- 30) мкВ.

t до отж

1 Здесь и далее: среднее арифметическое значение ТЭДС термопреобразователя.

Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ МЕДИ ПОСЛЕ ОТЖИГА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

------------------------------------------------------------------

¦  Номер  ¦ТЭДС поверяемого термопреобразователя после отжига, мВ¦

¦измерения+------------------------------------------------------+

¦         ¦      1-я площадка       ¦       2-я площадка         ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦1        ¦                         ¦                            ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦2        ¦                         ¦                            ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦3        ¦                         ¦                            ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦4        ¦                         ¦                            ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦5        ¦                         ¦                            ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦Среднее  ¦                         ¦                            ¦

+---------+-------------------------+----------------------------+

¦                      _                                         ¦

¦                      Е            = ... .                      ¦

¦                       t после отж                              ¦

------------------------------------------------------------------

_

При    первичной    поверке    ДЕЛЬТА   Е       = Е         -

нестаб    t до отж

_

Е           .

t после отж

_            I

При периодической поверке  ДЕЛЬТА Е       = Е         - Е  ,

нестаб    t до отж    св

I

где   Е    -   ТЭДС   термопреобразователя   при   температуре

св

1084,62 °С из свидетельства о предыдущей поверке (... мВ).

Таблица 3

ПРОВЕРКА НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСЛЕ ОТЖИГА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

------------------------------------------------------------------

¦Номер ¦Температура, °С/ТЭДС¦       ТЭДС пары       ¦Глубина     ¦

¦изме- ¦термопреобразователя¦ термоэлектродов, мкВ  ¦погружения  ¦

¦рения ¦                    +-----------------------+термопреоб- ¦

¦      ¦                    ¦         N ...         ¦разователя, ¦

¦      ¦                    +-----------------------+мм          ¦

¦      ¦                    ¦ДЕЛЬТА е   ¦ДЕЛЬТА е   ¦            ¦

¦      ¦                    ¦        пр ¦        пл ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+------------+

¦1     ¦                    ¦           ¦           ¦300         ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦2     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦3     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦4     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦   ________    ________    ¦           ¦           ¦            ¦

¦   ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е    ¦           ¦           ¦            ¦

¦           пр          пл  ¦           ¦           ¦            ¦

+---------------------------+-----------+-----------+            ¦

¦              ________     ¦                       ¦            ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ¦                       ¦            ¦

¦        300           пр   ¦                       ¦            ¦

¦         ________          ¦                       ¦            ¦

¦         ДЕЛЬТА е          ¦                       ¦            ¦

¦                 пл        ¦                       ¦            ¦

+---------------------------+-----------------------+------------+

¦1     ¦                    ¦           ¦           ¦250         ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦2     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦3     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦4     ¦                    ¦           ¦           ¦            ¦

+------+--------------------+-----------+-----------+            ¦

¦   ________    ________    ¦           ¦           ¦            ¦

¦   ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е    ¦           ¦           ¦            ¦

¦           пр          пл  ¦           ¦           ¦            ¦

+---------------------------+-----------+-----------+------------+

¦              ________     ¦                       ¦            ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ¦                       ¦            ¦

¦        250           пр   ¦                       ¦            ¦

¦         ________          ¦                       ¦            ¦

¦         ДЕЛЬТА е          ¦                       ¦            ¦

¦                 пл        ¦                       ¦            ¦

+---------------------------+-----------------------+------------+

¦   Е     = ДЕЛЬТА Е    -   ¦                       ¦            ¦

¦    неод           300     ¦                       ¦            ¦

¦        ДЕЛЬТА Е           ¦                       ¦            ¦

¦                250        ¦                       ¦            ¦

----------------------------+-----------------------+-------------

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОТЫ W    ПЛАТИНОВОГО

пов

ТЕРМОЭЛЕКТРОДА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

------------------------------------------------------------------

¦Номер  ¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦Значение ДЕЛЬТА е для   ¦

¦измере-¦   термопреобразователя, мВ    ¦поверяемого термопре-   ¦

¦ния    ¦                               ¦образователя, мкВ       ¦

¦       ¦                               +------------------------+

¦       ¦                               ¦          N ...         ¦

+-------+-------------------------------+------------------------+

¦1      ¦                               ¦                        ¦

+-------+-------------------------------+------------------------+

¦2      ¦                               ¦                        ¦

+-------+-------------------------------+------------------------+

¦3      ¦                               ¦                        ¦

+-------+-------------------------------+------------------------+

¦4      ¦                               ¦                        ¦

+-------+-------------------------------+------------------------+

¦Среднее                                ¦                        ¦

+---------------------------------------+------------------------+

¦                            -4                                  ¦

¦      W    = W    - 0,4 х 10   ДЕЛЬТА е                         ¦

¦       пов    ОТП                                               ¦

------------------------------------------------------------------

Таблица 5

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ АЛЮМИНИЯ

------------------------------------------------------------------

¦  Номер   ¦      ТЭДС поверяемого термопреобразователя, мВ      ¦

¦измерения +-----------------------------------------------------+

¦          ¦      1-я площадка       ¦       2-я площадка        ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦1         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦2         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦3         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦4         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦5         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦Среднее   ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦                         _                                      ¦

¦                         Е  = Е                                 ¦

¦                          t    Аl св                            ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    Примечание.   Е       -   ТЭДС   термопреобразователя    при¦

¦                   Аl св                                        ¦

¦температуре 660,323 °С из свидетельства о предыдущей поверке.   ¦

------------------------------------------------------------------

Таблица 6

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ ЦИНКА

------------------------------------------------------------------

¦  Номер   ¦      ТЭДС поверяемого термопреобразователя, мВ      ¦

¦измерения +-----------------------------------------------------+

¦          ¦      1-я площадка       ¦       2-я площадка        ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦1         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦2         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦3         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦4         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦5         ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦Среднее   ¦                         ¦                           ¦

+----------+-------------------------+---------------------------+

¦                         _                                      ¦

¦                         Е  = Е                                 ¦

¦                          t    Zn св                            ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    Примечание.   Е       -   ТЭДС   термопреобразователя    при¦

¦                   Zn св                                        ¦

¦температуре 419,527 °С из свидетельства о предыдущей поверке.   ¦

------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователь типа ___________ N ________ годен (не годен),

соответствует __________________________________ разряду, выписано

свидетельство N _________________________________________________.

Дата _________ Поверил _________________ _____________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 15.02.2005 № 21-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_poverki_termopreobrazovatelya_1_go_razryada.htm