Протокол поверки термопреобразователя 2-го или 3-го разряда

Приложение А 
Национальному стандарту 
Российской Федерации. 
Государственная система 
обеспечения единства измерений. 
Преобразователи термоэлектрические 
платинородий-платиновые и 
платинородий-платинородиевые 
эталонные 1, 2 и 3-го разрядов 
ГОСТ Р 8.611-2005

(справочное)

А.2. Форма протокола поверки термопреобразователя 2-го или 3-го разряда

Протокол N 2 поверки термопреобразователя ... разряда поэлектродным сличением

------------------------------------------------------------------

¦Номер пове- ¦    Кем    ¦  Год  ¦      Длина       ¦Вид поверки ¦

¦ряемого     ¦представлен¦выпуска¦термоэлектрода, мм¦(первичная, ¦

¦термопреоб- ¦           ¦       +------------------+периодичес- ¦

¦разователя  ¦           ¦       ¦положи- ¦отрица-  ¦кая)        ¦

¦            ¦           ¦       ¦тельного¦тельного ¦            ¦

+------------+-----------+-------+--------+---------+------------+

¦            ¦           ¦       ¦        ¦         ¦            ¦

-------------+-----------+-------+--------+---------+-------------

Средства поверки:

1. Термопреобразователь платинородий-платиновый эталонный ... разряда, тип ____________, N _____ с W = 1,392....

2. Измерительный прибор типа ________________________, N _______________.

Результаты поверки

1. Замечания при внешнем осмотре _____________________________

__________________________________________________________________

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕОДНОРОДНОСТИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦                          ТЭДС в реперной точке меди до отжига, мкВ                    ¦Глубина ¦

¦изме-¦     термопреобразователя      +---------------------------------------------------------------------------------------+погруже-¦

¦рения¦                               ¦       N ...  1      ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦ния тер-¦

¦     ¦                               ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦мопреоб-¦

¦     ¦                               +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+разова- ¦

¦     ¦                               ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦теля, мм¦

¦     ¦                               ¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦300     ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦       ________    ________          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦               пр          пл        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦250     ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦            Е      , мкВ             ¦                                                                                       ¦        ¦

¦             эт.св                   ¦                                                                                       ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+        ¦

¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е = ------------------------- ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦                      ________       ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦       Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е       ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        Cu    эт.св                  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦  Е     = ДЕЛЬТА Е    - ДЕЛЬТА Е     ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦   неод           300           250  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦             Е      , мкВ            ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦              эт.св                  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е = --------------------------¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦               ________              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ Cu    эт.св                         ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦  Е        = Е'     - Е              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦   стаб.Cu    Cu св    Cu св         ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦    Примечание. Е'     - ТЭДС термопреобразователя при температуре 1084,62 °С из свидетельства о предыдущей поверке.                  ¦

¦                 Cu св                                                                                                                ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Здесь и далее: номер поверяемого термопреобразователя.

Таблица 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ АЛЮМИНИЯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦                          ТЭДС в реперной точке алюминия, мкВ                          ¦Глубина ¦

¦изме-¦     термопреобразователя      +---------------------------------------------------------------------------------------+погруже-¦

¦рения¦                               ¦          N ...      ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦ния тер-¦

¦     ¦                               ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦мопреоб-¦

¦     ¦                               +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+разова- ¦

¦     ¦                               ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦теля, мм¦

¦     ¦                               ¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦300     ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦       ________    ________          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦               пр          пл        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦250     ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦             Е      , мкВ            ¦                                                                                       ¦        ¦

¦              эт.св                  ¦                                                                                       ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+        ¦

¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е = ------------------------- ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦                     ________        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦      Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦       Al    эт.св                   ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------

Таблица 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЭДС ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В РЕПЕРНОЙ ТОЧКЕ ЦИНКА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦     Температура, °С/ТЭДС      ¦                           ТЭДС в реперной точке цинка, мкВ                            ¦Глубина ¦

¦изме-¦     термопреобразователя      +---------------------------------------------------------------------------------------+погруже-¦

¦рения¦                               ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦         N ...       ¦ния тер-¦

¦     ¦                               ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦мопреоб-¦

¦     ¦                               +---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+разова- ¦

¦     ¦                               ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦ДЕЛЬТА е  ¦теля, мм¦

¦     ¦                               ¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        пр¦        пл¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦300     ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦       ________    ________          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦       ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦               пр          пл        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        300           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------+

¦1    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦250     ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦2    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦3    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦4    ¦                               ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-----+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦        ________    ________         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦        ДЕЛЬТА е  ; ДЕЛЬТА е         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

¦                пр          пл       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦        ¦

+-------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+        ¦

¦              ________     ________  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е    = ДЕЛЬТА е   - ДЕЛЬТА е  ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦        250           пр           пл¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------¦

¦            Е      , мкВ             ¦                                                                                       ¦        ¦

¦             эт.св                   ¦                                                                                       ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+        ¦

¦           ДЕЛЬТА Е    + ДЕЛЬТА Е    ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦________           300           250 ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦ДЕЛЬТА Е = ------------------------- ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦                      2              ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

+-------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+        ¦

¦                     ________        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦      Е   = Е      + ДЕЛЬТА Е        ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

¦       Zn    эт.св                   ¦                     ¦                     ¦                     ¦                     ¦        ¦

--------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОТЫ W ПЛАТИНОВОГО ТЕРМОЭЛЕКТРОДА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

------------------------------------------------------------------

¦Номер  ¦    Температура, °С/ТЭДС    ¦Значение ДЕЛЬТА е, мкВ,    ¦

¦измере-¦  термопреобразователя, мВ  ¦поверяемого термопреобразо-¦

¦ния    ¦                            ¦зователя                   ¦

¦       ¦                            +---------------------------+

¦       ¦                            ¦ N ...¦ N ...¦ N ...¦ N ...¦

+-------+----------------------------+------+------+------+------+

¦1      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+----------------------------+------+------+------+------+

¦2      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+----------------------------+------+------+------+------+

¦3      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+----------------------------+------+------+------+------+

¦4      ¦                            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+-------+----------------------------+------+------+------+------+

¦Среднее                             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦                      -4            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦W    = W    - 0,4 х 10   ДЕЛЬТА е   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ пов    ОТП                         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

-------------------------------------+------+------+------+-------

Таблица 5

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------

¦Температура, °C¦Обозначение ¦   ТЭДС термопреобразователя, мВ   ¦

¦               ¦ параметра  +-----------------------------------+

¦               ¦            ¦  N ... ¦  N ... ¦  N ... ¦  N ... ¦

+---------------+------------+--------+--------+--------+--------+

¦1084,62        ¦E   = E     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦               ¦ Cu    3    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+---------------+------------+--------+--------+--------+--------+

¦660,323        ¦E   = E     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦               ¦ Al    2    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+---------------+------------+--------+--------+--------+--------+

¦419,527        ¦E   = E     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦               ¦ Zn    1    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

----------------+------------+--------+--------+--------+---------

Таблица 6

РАСЧЕТ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------

¦Температура, ¦        Термопреобразователь N __________         ¦

¦     °С      +--------------------------------------------------+

¦             ¦А , мВ ¦В , мВ  ¦С , мВ ¦Е , мВ ¦  Разности ТЭДС  ¦

¦             ¦ t     ¦ t      ¦ t     ¦ t     +-----------------+

¦             ¦       ¦        ¦       ¦       ¦ первые ¦ вторые ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦300          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦0       ¦0       ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦400          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦500          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦600          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦700          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦800          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦900          ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦1000         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦1100         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦1200         ¦       ¦        ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+

¦    Примечание.   При   внесении   в   свидетельство  о  поверке¦

¦расчетного  значения  ТЭДС  при 1200 °С его следует уменьшить на¦

¦0,008 мВ.                                                       ¦

------------------------------------------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термопреобразователь типа ___________ N ________ годен (не годен),

соответствует __________________________________ разряду, выписано

свидетельство N _________________________________________________.

Дата _______________ Поверил ____________ ____________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 15.02.2005 № 21-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_poverki_termopreobrazovatelya_2_go_ili_3_go_razryada.htm